树脂镜片（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：上海、江苏、浙江等3个省、直辖市80家企业生产的80批次产品

抽查时间：2016年第2批

抽查概况：对产品的球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、光学中心和棱镜度偏差、材料和表面的质量、镜片直径有效尺寸偏差、镜片直径使用尺寸偏差、基准点最小厚度、耐磨性、折射率、色散系数、可见光透射比τV、平均透射比(紫外光谱区)τSUVA、平均透射比(紫外光谱区)τSUVB、防紫外性能τmax(λ)（明示指标）、阻燃性、抗冲击（明示指标）、标志等18个项目进行了检验。本次抽查，有15批次产品不符合标准的规定

主要问题：球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、镜片直径有效尺寸偏差、折射率、色散系数、平均透射比(紫外光谱区)τSUVA、防紫外性能τmax(λ)（明示指标）、标志等项目不合格

红榜　树脂镜片产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一支笔 | n=1.56 | 2016/04/20 | 上海立正光学眼镜有限公司 |
| 2 | essilor | n=1.56 | / | 上海依视路光学有限公司 |
| 3 | conant | n=1.60 | 2016/02/18 | 上海康耐特光学股份有限公司 |
| 4 | 比真 | n=1.56 | 160426 | 比真光学（上海）有限公司 |
| 5 | 丽顿 | n=1.60 | 2016-04-26 | 上海伟星光学有限公司 |
| 6 | 希尔康 | n=1.56 | 2015/11/23 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 |
| 7 | / | n=1.60 | 2016-04-15 | 上海明月光学眼镜有限公司 |
| 8 | 奥视达 | n=1.56 | 2016-04-18 | 镇江奥视达光学有限公司 |
| 9 | 璟峰 | n=1.56 | 2016/04/19 | 镇江璟峰光学眼镜有限公司 |
| 10 | 华伦金盾 | n=1.56 | 2016/04/15 | 镇江帝琴眼镜有限公司 |
| 11 | / | n=1.56 | 04092016 | 江苏赛蒙光学眼镜有限公司 |
| 12 | 优立YOLI | n=1.60 | 2016/04/18 | 江苏优立光学眼镜有限公司 |
| 13 | / | n=1.50 | / | 镇江视伟光学有限公司 |
| 14 | / | n=1.60 | 2016/03/31 | 镇江禾创光学有限公司 |
| 15 | 瑞江美 | n=1.56 | 2016/04/13 | 镇江市海康光学有限公司 |
| 16 | 豪尔 | n=1.56 | 2016-04-15 | 江苏奥美光电科技有限公司 |
| 17 | An Long | n=1.56 | 2016-04-18 | 镇江市安龙眼镜有限公司 |
| 18 | 玺悦 | n=1.67 | 2016-02-25 | 江苏恒畅光学眼镜有限公司 |
| 19 | 克鲁视宝 | n=1.56 | 2016-04-18 | 江苏全真光学眼镜有限公司 |
| 20 | 宝迪 | n=1.56 | 2016-04-21 | 江苏唯尊光学眼镜有限公司 |
| 21 | / | n=1.50 | 2016 | 丹阳市侨苑光学有限公司 |
| 22 | 威可视 | n=1.60 | 2016/04/14 | 江苏康尔明眼镜有限公司 |
| 23 | 康美达 | n=1.56 | 2016-04-14 | 江苏康美达光学有限公司 |
| 24 | 启典 | n=1.56 | 2016-04-02 | 丹阳美康光学眼镜有限公司 |
| 25 | / | n=1.56 | / | 江苏视客光学眼镜有限公司 |
| 26 | / | n=1.56 | 2016-04-13 | 江苏格林视通光学有限公司 |
| 27 | 碧蓝 | n=1.56 | 2016-03-18 | 丹阳市众一光学眼镜有限公司 |
| 28 | / | n=1.56 | / | 视悦光学有限公司 |
| 29 | 视力秀 | n=1.60 | 2016/04/14 | 江苏创天光学眼镜有限公司 |
| 30 | 伊莱克斯 | n=1.56 | 2015/10/08 | 江苏完美光学有限公司 |
| 31 | 萨拉萨蒂 | n=1.56 | 2016-04-18 | 江苏远大光学科技有限公司 |
| 32 | / | n=1.56 | 2016/04/18 | 丹阳华昌光学镜片有限公司 |
| 33 | / | n=1.56 | 2016-04-13 | 丹阳市练湖飞达镜片厂 |
| 34 | 阳光在线 | n=1.60 | 2016/04/20 | 丹阳市华康达医疗器械有限公司 |
| 35 | / | n=1.60 | 2016-04-06 | 常州威尔光学科技有限公司 |
| 36 | 亚细亚 | n=1.60 | 2016.4.24 | 江苏亚细亚电子光学有限公司 |
| 37 | / | n=1.56 | 2016.4.12 | 江苏恒大光电科技有限公司 |
| 38 | / | n=1.56 | 20160405 | 江苏天目光学有限公司 |
| 39 | / | n=1.56 | 160421 | 丹阳市开发区文博眼镜厂 |
| 40 | / | n=1.56 | 2016.3.30 | 丹阳市博大光学眼镜有限公司 |
| 41 | 俊视 | n=1.60 | 2016/04/20 | 江苏俊视光学有限公司 |
| 42 | / | n=1.60 | 2016-03-01 | 江苏视客光电新材料有限公司 |
| 43 | / | n=1.56 | 2016/03/10 | 江苏瑞尔光学有限公司 |
| 44 | / | n=1.56 | 2016-04-12 | 丹阳市海之鑫光学有限公司 |
| 45 | / | n=1.56 | 2016.04.16 | 江苏澳港光学眼镜有限公司 |
| 46 | / | n=1.56 | 2016-04-09 | 江苏明月光电科技有限公司 |
| 47 | / | n=1.56 | 160421 | 江苏众飞光电有限公司 |
| 48 | / | n=1.60 | 2016-04-11 | 江苏凯米光学眼镜有限公司 |
| 49 | / | n=1.56 | 2016-01-24 | 江苏乐诚光学眼镜有限公司 |
| 50 | 威斯马 | n=1.56 | 2016.4.20 | 镇江万新光学眼镜有限公司 |
| 51 | 旭志苹果 | n=1.56 | 2016-04-14 | 丹阳市旭志光学眼镜有限公司 |
| 52 | / | n=1.56 | 2016.4.10 | 丹阳市司徒镇彪马光学眼镜厂 |
| 53 | 世纪年华 | n=1.56 | 2016.4.15 | 丹阳市司徒镇圣通光学眼镜厂 |
| 54 | 豪宇 | n=1.56 | 2016.4.19 | 江苏宇洲光学有限公司 |
| 55 | 鸿晨 | n=1.56 | 160414 | 江苏鸿晨光学有限公司 |
| 56 | 美高旗 | n=1.56 | 2016.4.21 | 江苏万新光学有限公司 |
| 57 | 凯莱视 | n=1.56 | 2016.4.13 | 江苏梵希光学眼镜有限公司 |
| 58 | 尊龙 | n=1.60 | 2016.4.19 | 江苏尊龙光学有限公司 |
| 59 | CLEYES | n=1.67 | 2016-04-20 | 江苏海一比真光学镜片有限公司 |
| 60 | / | n=1.60 | 2016-04-18 | 丹阳市龙诚光学眼镜有限公司 |
| 61 | / | n=1.60 | 2016/03 | 临海市盛盈光学眼镜有限公司 |
| 62 | / | n=1.56 | 2016年3月26日 | 临海市金利马光学眼镜有限公司 |
| 63 | / | n=1.50 | 2016.04.13 | 浙江伟星光学有限公司 |
| 64 | 伊欧玛 | n=1.56 | 160415 | 大田大明光学（杭州）有限公司 |
| 65 | / | n=1.60 | 16.01.06;16.01.16;16.03.22;16.04.05 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　树脂镜片产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | n=1.56 | / | 镇江奥神光学有限公司 | 色散系数、标志 |
| 2 | / | n=1.50 | / | 镇江通球眼镜有限公司 | 平均透射比(紫外光谱区)τSUVA、标志 |
| 3 | / | n=1.56 | / | 江苏奥尔帝光学眼镜有限公司 | 折射率、色散系数、标志 |
| 4 | 阅清 | n=1.56 | 2016-04-09 | 江苏鸿威光学有限公司 | 平均透射比(紫外光谱区)τSUVA |
| 5 | 保莱雅 | n=1.56 | 2016-04-14 | 丹阳市一品光学有限公司 | 镜片直径有效尺寸偏差、防紫外性能τmax(λ)（明示指标） |
| 6 | / | n=1.56 | 2016/04/18 | 江苏积家光学有限公司 | 标志 |
| 7 | 晨远 | n=1.56 | 2016-04-20 | 江苏晨远光学眼镜有限公司 | 折射率 |
| 8 | 蝉翼 | n=1.56 | 2016.4.12 | 江苏洪旭光电科技有限公司 | 折射率、色散系数 |
| 9 | / | n=1.56 | 2016-04-20 | 丹阳市正阳光学有限公司 | 折射率 |
| 10 | / | n=1.56 | 2016-04-13 | 丹阳佰易视光学眼镜有限公司 | 标志 |
| 11 | / | n=1.56 | 2016-04-02 | 江苏硕延光学眼镜有限公司 | 折射率、标志 |
| 12 | / | n=1.56 | 2016-04-15 | 丹阳市奔驰眼镜厂 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差 |
| 13 | / | n=1.56 | 20160312 | 临海市英舒眼镜有限公司 | 折射率、色散系数、平均透射比(紫外光谱区)τSUVA |
| 14 | / | n=1.56 | / | 临海市天和眼镜有限公司 | 折射率 |
| 15 | / | n=1.50 | 20160112 | 浙江东方光学科技有限公司 | 标志 |

注：按行政区域排序

BG提示：树脂镜片使用注意

树脂镜片比玻璃镜片轻，且抗冲击性能优于玻璃片，但其表面硬度较低，容易被擦伤。树脂镜片及镀膜镜片由于抗划擦性差，应注意避免镜面直接接触硬物，清洁时最好先用清水（或掺合少量洗洁精）清洗，然后用专用拭布或优质棉纸吸干眼镜片上的水滴。此外，在环境条件较差的地方应慎用镀膜镜片，以免沾上污物难以清洗。